14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта отделения реабилитации (физиотерапевтическое отделение) под отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и детей (2 и 3 этажи Блока А ГБУЗ ККДБ)

1. ВТОРОЙ ЭТАЖ

| № п/п | Наименование | Перечень видов работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская краевая детская больница» |
| 2. | Проектная организация (Проектировщик) | ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» |
| 3. | Местонахождение объекта | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Орджоникидзе, д.7 |
| 4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. | Исходные данные, передаваемые Заказчиком | Архитектурно-строительные планировки здания. Технические требования по подготовке помещения для установки нового оборудования. Предоставить по требованию Проектной организации схемы существующих инженерных сетей и коммуникаций. Предоставить точки подключения к существующим сетям инженерного обеспечения. |
| 6. | Общая площадь проектируемой группы помещений | Общая площадь проектируемых помещений (ориентировочно) составляет: 279,6 м2 № пом. Наименование помещения Кол-во, шт. Требуемая площадь, м2 49 Коридор 1 31,7 50 Коридор секции новорожденных 1 17 51 Помещение приготовления растворов для в/в вливаний (процедурная) 1 12,3 52 Палата обсервационная для новорожденных на 1 кювез с постом медсестры 1 11,9 53 Палата для новорожденных на 4 кювеза с постом медсестры 1 29,8 54 Помещение временного хранения и выдачи смесей 1 9,3 55 Кладовая переносной аппаратуры 1 13,1 56 Санитарная комната (обработка кювезов) 1 8,3 57 Ординаторская 1 21,3 58 Сестринская 1 18,8 59 Манипуляционная/диагностическая 1 22,2 60 Санитарная комната (временное хранение грязного белья, хранение медотходов, хранение уборочного инвентаря и дезсредств, мойка суден) 1 3,5 61 Санузел персонала 1 2,2 62 Противошоковая палата на 1 койку 1 13,1 63 Палата общей реанимации на 3(4) койки с постом медсестры 1 40,9 64 Помещение для хранения и подготовки крови и кровезаменителей к переливанию 1 8,3 65 Шлюз в отделение 1 15,9 Всего 279,6 Состав и площади помещений уточняются в процессе проектирования |
| 7. | Требования к составу и объему выполняемого проекта | 1.Выполнить обмерные работы помещений. 2. Разработать рабочую документацию в следующем составе: - «Архитектурно-строительные решения» - «Технологические решения» - «Электроснабжение, электроосвещение» - «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» - «Водоснабжение и канализация» - «Сети связи» - «Сметная документация» 3. Проектирование вести в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом сложившейся инженерной инфраструктурой в данном месте проектирования. 4. Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен: в нормативной базе ФЕР и ФЕРр-2001 и текущих ценах на момент передачи сметной документации заказчику. В случае отсутствия стоимости материальных ресурсов или оборудования в действующей ТСНБ, для материалов стоимостью выше 20 000, 00 рублей, стоимость необходимо определять на основе мониторинга (сопоставительного анализа) стоимости, с приложением подтверждающих документов (прайс-листов) не менее трёх производителей (поставщиков). В смете учесть демонтажные работы и работы по восстановлению отделки в местах новых проходов коммуникаций. 5. Рабочую документацию согласовать с Заказчиком, выдать оформленной в установленном порядке, согласно требованиям ГОСТ в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронной версии на CD-диске. |
| 8. | Основные требования к объемно-планировочным и архитектурным решениям | Площади внутренних помещений и планировочные решения по ним должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Планировочные решения выполнить с минимальными демонтажными работами. Внутреннюю планировку выполнить с учетом функционального зонирования, обеспечивающего эффективную работу. Внутренняя отделка помещений должна соответствовать требованиям нормативных документов для медицинских учреждений в соответствии с их функциональным назначением. Внутреннюю отделку предусмотреть улучшенного качества и согласовать с Заказчиком дополнительно. При необходимости разработать мероприятия по усилению строительных конструкций. |
| 9. | Основные требования к внутреннему инженерному оборудованию | Система электроснабжения, электроосвещение: Силовое электрооборудование: В качестве распределительных пунктов применить электрические щиты навесного исполнения с автоматическими выключателями, с отключающими аппаратами на вводе. Электрооборудование каждого помещения должно иметь степень защиты соответствующую категории среды данного помещения. Во всех установленных щитах предусмотреть резервные группы в количестве не менее 20%. Прокладку горизонтальных трасс магистралей осуществлять в металлических лотках. Отводы для групповых сетей освещения и розеточных сетей выполнить в ПВХ-гофротрубах из самозатухающего полипропилена соответствующего диаметра. Прокладку вертикальных трасс выполнить в металлических коробах расчетного сечения. Все распределительные сети выполнить пятипроводными. Предусмотреть выполнение сменяемой проводки во всех помещениях корпусов больничного комплекса. Схема внутренних групповых сетей электроприёмников операционных блоков должна включать в себя разделительные трансформаторы с устройствами контроля изоляции токоведущих кабелей. К разделительным трансформаторам и силовым щитам должны быть подключены следующие основные группы потребителей: медицинские консоли, розетки, автоматические мойки, бактерицидные излучатели. Заземление и система выравнивания потенциалов: Выполнить рабочее (функциональное) заземление с сопротивлением заземляющего устройства не более 2 Ом, с использованием системы глубинных заземлителей. В палатах реанимации, палатах интенсивной терапии по всему периметру помещения предусмотреть установку заземляющей шины. Сечение металлических (стальных шин) уравнивания потенциалов в операционных - не менее 40х4 мм. Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто. Предусмотреть присоединение к шине уравнивания потенциалов токопроводящего контура антистатического пола. Электрическое освещение: В проекте предусмотреть три вида электроосвещения: рабочее; аварийное (эвакуационное и безопасности); дежурное. Управление освещением предусмотреть - местное, посредством выключателей, устанавливаемых в помещениях, коридорах, с щитов освещения. Освещение помещений отделения реанимации выполнить светильниками, устанавливаемыми в подшивные потолки. Управление освещением выполнить посредством местных выключателей. Предусмотреть аварийное освещение согласно ГОСТ Р50571.28-06. Аварийное (эвакуационное) освещение должно включаться централизованно выключателями, установленными у щита аварийного освещения. Светильники аварийного освещения должны быть того же типа, что и светильники рабочего освещения в данном помещении. Световые указатели «ВЫХОД» должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативами на всех эвакуационных выходах из корпусов, в коридорах, вестибюлях и на площадках лестничных клеток. Световые указатели «ВЫХОД» должны быть дополнительно оснащены аккумуляторными батареями на 3 часа работы. В случае необходимости модернизации системы наружного электроснабжения ЛПУ для подключения вентиляционного оборудования и прокладки дополнительных сетей электроснабжения, указанные работы проводятся на основании отдельного проекта электроснабжения. Отопление, вентиляция воздуха. Параметры внутреннего воздуха и необходимый воздухообмен по помещениям должен быть определен по расчету, на основании действующих нормативных документов и обеспечивать подачу наружного воздуха не менее требуемого по санитарным нормам. В качестве нагревательных приборов в помещениях должны применяться гигиенические радиаторы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку. В отопительный период, чтобы исключить перегрев воздуха, должна регулироваться теплоотдача отопительных приборов. Системы вентиляции должны состоять из компактных приточных установок с обеззараживанием и очисткой воздуха класса HEPA в соответствии с требованиями нормативов для ЛПУ. Без дополнительной прокладки воздуховодов и ремонта помещения. Установки должны иметь индикацию загрязненности фильтров. Вытяжное оборудование должно располагаться на техническом этаже. В проектных работах предусмотреть проведение ревизии и опробования работоспособности существующих каналов вытяжной вентиляции. Для обеспечения подключения к существующим сетям здания проектная организация предоставляет Заказчику необходимые нагрузки. Заказчику после получения от проектной организации данных нагрузок надлежит в течении 15 дней предоставить проектной организации техническое задание на подключение к существующим сетям. Водопровод и канализация: Выполнить раздел в соответствии с техническими условиями и действующими нормативными документами на проектирование. Существующие системы водоснабжения и водоотведения: система хозяйственно-питьевого водоснабжения; система горячего водоснабжения; система хозяйственно-бытовой канализации (самотечная); Сети связи: в проектной документации необходимо предусмотреть следующий комплекс: - административно-хозяйственную телефонную связь; - локальная сеть с подключением всех рабочих мест специалистов к сети интернет; - видеонаблюдение охранное; - автоматическую пожарную сигнализацию в соответствии с нормами; - систему оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях; - системы радиофикации, связи для маломобильных групп населения; |
| 10. | Прочие требования | Проектные решения согласовать с Заказчиком. Проект должен соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты качества и соответствия Российским стандартам. Все отступления от данного задания в ходе проектирования согласовывать с Заказчиком. |

2. ТРЕТИЙ ЭТАЖ

| № п/п | Наименование | Перечень видов работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатская краевая детская больница» |
| 2. | Проектная организация (Проектировщик) | (заполняется на основании итогов процедур закупки) |
| 3. | Местонахождение объекта | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Орджоникидзе, д.7 |
| 4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. | Исходные данные, передаваемые Заказчиком | Архитектурно-строительные планировки здания. Технические требования по подготовке помещения для установки нового оборудования. Предоставить по требованию Проектной организации схемы существующих инженерных сетей и коммуникаций. Предоставить точки подключения к существующим сетям инженерного обеспечения. |
| 6. | Общая площадь проектируемой группы помещений | Общая площадь проектируемых помещений (ориентировочно) составляет: 290,5 м2 № пом. Наименование помещения Кол-во, шт. Требуемая площадь, м2 61 Кабинет врача-физиотерапевта 1 10,9 63 Тамбур-шлюз 1 11,9 64 Коридор 1 42,9 65 Игровая 1 98,3 65.1 Кабинет массажа на 2 кушетки 1 19,4 66 Шлюз 1 4,3 67 Помещение приема 1 7,7 68 Помещение выдачи 1 7,2 69 Автоклавная 1 19,2 70 Кабинет светолечения на 3 кушетки 1 26,3 71 Помещение обработки прокладок 1 7,7 72 Санитарный узел 1 3,7 73 Холл с ожиданием 1 13,1 74 Кабинет электролечения на 2 кушетки 1 17,9 Всего 290,5 Состав и площади помещений уточняются в процессе проектирования |
| 7. | Требования к составу и объему выполняемого проекта | 1.Выполнить обмерные работы помещений. 2. Разработать рабочую документацию в следующем составе: - «Архитектурно-строительные решения» - «Технологические решения» - «Электроснабжение, электроосвещение» - «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» - «Водоснабжение и канализация» - «Сети связи» - «Сметная документация» 3. Проектирование вести в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом сложившейся инженерной инфраструктурой в данном месте проектирования. 4. Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен: в нормативной базе ФЕР и ФЕРр-2001 и текущих ценах на момент передачи сметной документации заказчику. В случае отсутствия стоимости материальных ресурсов или оборудования в действующей ТСНБ, для материалов стоимостью выше 20 000, 00 рублей, стоимость необходимо определять на основе мониторинга (сопоставительного анализа) стоимости, с приложением подтверждающих документов (прайс-листов) не менее трёх производителей (поставщиков). В смете учесть демонтажные работы и работы по восстановлению отделки в местах новых проходов коммуникаций. 5. Рабочую документацию согласовать с Заказчиком, выдать оформленной в установленном порядке, согласно требованиям ГОСТ в 3-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронной версии на CD-диске. |
| 8. | Основные требования к объемно-планировочным и архитектурным решениям | Площади внутренних помещений и планировочные решения по ним должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10. Планировочные решения выполнить с минимальными демонтажными работами. Внутреннюю планировку выполнить с учетом функционального зонирования, обеспечивающего эффективную работу. Внутренняя отделка помещений должна соответствовать требованиям нормативных документов для медицинских учреждений в соответствии с их функциональным назначением. Внутреннюю отделку предусмотреть улучшенного качества и согласовать с Заказчиком дополнительно. При необходимости разработать мероприятия по усилению строительных конструкций. |
| 9. | Основные требования к внутреннему инженерному оборудованию | Система электроснабжения, электроосвещение: Силовое электрооборудование: В качестве распределительных пунктов применить электрические щиты навесного исполнения с автоматическими выключателями, с отключающими аппаратами на вводе. Электрооборудование каждого помещения должно иметь степень защиты соответствующую категории среды данного помещения. Во всех установленных щитах предусмотреть резервные группы в количестве не менее 20%. Прокладку горизонтальных трасс магистралей осуществлять в металлических лотках. Отводы для групповых сетей освещения и розеточных сетей выполнить в ПВХ-гофротрубах из самозатухающего полипропилена соответствующего диаметра. Прокладку вертикальных трасс выполнить в металлических коробах расчетного сечения. Все распределительные сети выполнить пятипроводными. Предусмотреть выполнение сменяемой проводки во всех помещениях корпусов больничного комплекса. Схема внутренних групповых сетей электроприёмников операционных блоков должна включать в себя разделительные трансформаторы с устройствами контроля изоляции токоведущих кабелей. К разделительным трансформаторам и силовым щитам должны быть подключены следующие основные группы потребителей: медицинские консоли, розетки, автоматические мойки, бактерицидные излучатели. Заземление и система выравнивания потенциалов: Выполнить рабочее (функциональное) заземление с сопротивлением заземляющего устройства не более 2 Ом, с использованием системы глубинных заземлителей. В палатах реанимации, палатах интенсивной терапии по всему периметру помещения предусмотреть установку заземляющей шины. Сечение металлических (стальных шин) уравнивания потенциалов в операционных - не менее 40х4 мм. Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто. Предусмотреть присоединение к шине уравнивания потенциалов токопроводящего контура антистатического пола. Электрическое освещение: В проекте предусмотреть три вида электроосвещения: рабочее; аварийное (эвакуационное и безопасности); дежурное. Управление освещением предусмотреть - местное, посредством выключателей, устанавливаемых в помещениях, коридорах, с щитов освещения. Освещение помещений отделения реанимации выполнить светильниками, устанавливаемыми в подшивные потолки. Управление освещением выполнить посредством местных выключателей. Предусмотреть аварийное освещение согласно ГОСТ Р50571.28-06. Аварийное (эвакуационное) освещение должно включаться централизованно выключателями, установленными у щита аварийного освещения. Светильники аварийного освещения должны быть того же типа, что и светильники рабочего освещения в данном помещении. Световые указатели «ВЫХОД» должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативами на всех эвакуационных выходах из корпусов, в коридорах, вестибюлях и на площадках лестничных клеток. Световые указатели «ВЫХОД» должны быть дополнительно оснащены аккумуляторными батареями на 3 часа работы. В случае необходимости модернизации системы наружного электроснабжения ЛПУ для подключения вентиляционного оборудования и прокладки дополнительных сетей электроснабжения, указанные работы проводятся на основании отдельного проекта электроснабжения. Отопление, вентиляция воздуха. Параметры внутреннего воздуха и необходимый воздухообмен по помещениям должен быть определен по расчету, на основании действующих нормативных документов и обеспечивать подачу наружного воздуха не менее требуемого по санитарным нормам. В качестве нагревательных приборов в помещениях должны применяться гигиенические радиаторы с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку. В отопительный период, чтобы исключить перегрев воздуха, должна регулироваться теплоотдача отопительных приборов. Системы вентиляции должны состоять из компактных приточных установок с обеззараживанием и очисткой воздуха класса HEPA в соответствии с требованиями нормативов для ЛПУ. Без дополнительной прокладки воздуховодов и ремонта помещения. Установки должны иметь индикацию загрязненности фильтров. Вытяжное оборудование должно располагаться на техническом этаже. В проектных работах предусмотреть проведение ревизии и опробования работоспособности существующих каналов вытяжной вентиляции. Для обеспечения подключения к существующим сетям здания проектная организация предоставляет Заказчику необходимые нагрузки. Заказчику после получения от проектной организации данных нагрузок надлежит в течении 15 дней предоставить проектной организации техническое задание на подключение к существующим сетям. Водопровод и канализация: Выполнить раздел в соответствии с техническими условиями и действующими нормативными документами на проектирование. Существующие системы водоснабжения и водоотведения: система хозяйственно-питьевого водоснабжения; система горячего водоснабжения; система хозяйственно-бытовой канализации (самотечная). Сети связи: в проектной документации необходимо предусмотреть следующий комплекс: -административно-хозяйственную телефонную связь; - локальная сеть с подключением всех рабочих мест специалистов к сети интернет; - видеонаблюдение охранное; - автоматическую пожарную сигнализацию в соответствии с нормами; - систему оповещения о пожаре и чрезвычайных ситуациях; - системы радиофикации, связи для маломобильных групп населения. |
| 10. | Прочие требования | Проектные решения согласовать с Заказчиком. Проект должен соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты качества и соответствия Российским стандартам. Все отступления от данного задания в ходе проектирования согласовывать с Заказчиком. |