**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| 1 | Вид строительства | Текущий ремонт |
| 2 | Исходные данные  | Техническое требование производителя на подготовку помещения размещения компьютерного томографа Revolution Maxima. |
| 3 | Краткая характеристика и описание объекта | Разработка проекта и сметы с учетом требований к помещениям, предъявляемым предприятием изготовителем. Ранее в данном помещении тяжелая медицинская техника не устанавливалась. |
| 4 | Наличие проектной, исполнительной документации и/или иной документации | Техническое требование производителя на подготовку помещения размещения компьютерного томографа Revolution Maxima. |
| 5 | Необходимые виды работ | 1. Разработка проекта установки компьютерного томографа;2. Разработка сметной документации; 3. Проектом предусмотреть установку двух рентгенозащитных дверей, рентгенозащитного стекла, перегородки;4. Электроснабжение оборудования выполнить от этажных распределительных щитов и ВРУ здания, в соответствии с действующими нормами и требованиями производителя оборудования;5. Предусмотреть: ремонт помещений; усиление строительных конструкций (при необходимости) для установки оборудования; возможность доставки оборудования;6. Предусмотреть общеобменную вентиляцию помещений в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03. |
| 6 | Сведения об инженерных сетях | ВРУ здания находится в 30 метрах от данного помещения.Водопровод и канализация в соседнем помещении. |
| 7 | Сведения о перепланировках | Необходимо возвести дополнительную перегородку. |
| 8 | Состав работ | 1.Обследование конструкций и инженерных сетей;2. Проектные работы стадии рабочая документация;3. Составление смет. |

Главный врач Ю.Б. Келин