Разработка проектной документации: Модернизация объекта: «Здание, пристрой» для размещения поверочной лаборатории в подвальном помещении в соответствии с техническим заданием.

Общая площадь проектирования – 45 кв.м.

Состав работ:

- Архитектурные решения (планировочные решения, ведомость отделочных работ, экспликация полов).

- Конструктивные решения  (устройство буферного помещения, устройство термостатированного помещения для производства высокоточных линейных измерений с помощью прибора PrecimarULM 1000с облегченными стенами и отделенного от капитальных стен междустенным пространством, пол, под основное технологическое  оборудование, в виде монолитного железобетонного блока, расположенного на подушке из песчано-гравийной смеси, должен быть механически развязан от фундамента и стен здания).

- Требования квибрационным и микроклиматическим условиям термостатированного помещения:

Класс А согласно промышленного стандарта VDI/VDE 2627

Температура окружающего воздуха: 20 + 0,1 ◦С.

Градиент температуры: не более 0,1 ◦С/час.

Влажность воздуха: 50 – 60 %.

Амплитуда виброперемещений:     не более

0,0001 мм.

Исключается воздействие:

-  прямых солнечных лучей;

- тепла;

- электромагнитных волн;

-кратковременных колебаний температуры, вызванных потоками воздуха (от дверей, окон, батарей отопления и т.п.).

- Требования к отделке поверочной лаборатории:

- стены и пол помещения должны иметь покрытие, которое затрудняет выделение, оседание и накапливание пыли;

- потолок должен иметь гидроизоляцию, исключающую протечку воды;

- Инженерные сети (электроснабжение и электроосвещение, вентиляция с установкой прецизионного кондиционера для поддержания внутри помещения заданного значения температуры и влажности, система водоотведения).

- Система автоматического пожаротушения, охранно-пожарная сигнализация.

Состав проектной документации:проект выполнить в полном объеме, в том числе пояснительная записка, ПОС, чертежи, материалы и документы, подтверждающие расчет  стоимости работ, сводный сметный расчет, локальные сметы.

Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию должны соответствовать Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.